Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 22/16.

Pitanje: U partiji 13 – Mini centrifuga tražene karakteristike za brzinu su maksimalna

RCF 15 000g i više i maksimalni RMP do 15000 rpm. Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu sa maksimalnom RCF od 17 008g i maksimalnom brzinom od 13 300 rmp?

Odgovor: Da.

Pitanje:Partija 1- Ledomat: da li je prihvatljiv model sa proizvodnjom 90 kg/24h, rezervama 20 kg, snagom 902W?

Odgovor: Da.

Pitanje:Partija broj 4- magnetna mešalica sa grejanjem Tip1: da li ste mislili pod direct connection for medium temperature probe Pt 1000, dodatak u vidu mešača koji se montira na mešalicu ili da aparat poseduje ugrađen PT 1000 temperaturni senzor( PT 1000.60)?

Odgovor: Da aparat poseduje ugrađen PT 1000 temperaturni senzor.

Pitanje:Partija broj 5- tehnička vaga do 3 kg: da li je prihvatljivo ponuditi kapacitet do 2100g (ukoliko jeste, da li na jednu ili dve decimale) ili kapacitet 4100g sa očitavanjem na jednu decimalu?

Odgovor: Prihvatljivo ponuditi kapacitet do 2100g ( prihvatljivo je očitavanje i na jednu i na dve decimale)

U Beogradu, 08.11.2016. godine