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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje 
( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 22/16. 



Pitanje:PARTIJA BR.3
Da li je potrebno nuditi I nastavke uz pipetu? Ako je potrebno da li je prihvatljivo ponuditi plave nastavke od 50-1000ul I koja količina je u pitanju?  Da li je prihvatljiva garancija od 5 god od strane ponuđača ukoliko je proizvođačka garancija 3 godine?
 Odgovor:Ne treba nuditi nastavke. Potrebna je priozvođačka garancija od 5 godina.
Šta znači mogućnost reverzibilnog pipetiranja? Molimo Vas da nam pojasnite. Da li se radi o automatskoj pipeti ili je u pitanju steper?
 Odgovor: U pitanju je automatska pipeta. Reverzibilno pipetiranje u slučaju jako viskoznih rastvora i rastvora koji pene znači uvlačenje u pipetu veće zapremine i zatim u sledećem koraku ispuštanje izabrane zapremine, tako da višak tečnosti ostane u nastavku.
Pitanje: PARTIJA BR.18 i 19
Da li je potrebno ponuditi I nastavke uz pipetu? Ako je potrebno da li je prihvatljivo ponuditi plave nastavke od 50-1000ul I koja količina je u pitanju?  Da li je prihvatljiva garancija od 5 god od strane ponuđača ukoliko je proizvođačka garancija 3 godine?
 Odgovor:Ne treba nuditi nastavke. Potrebna je priozvođačka garancija od 5 godina.
Šta znači mogućnost reverzibilnog pipetiranja? Molimo Vas da nam pojasnite. Da li se radi o automatskoj pipeti ili je u pitanju steper?
Odgovor: U pitanju je automatska pipeta. Reverzibilno pipetiranje u slučaju jako viskoznih radtvora i rastvora koji pene znači uvlečenje u pipetu veće zapremine i zatim u sledećem koraku ispuštanje izabrane zapremine, tako da višak tečnosti ostane u nastavku.
Pitanje:Partije br.3,18 i 19: Da li prihvatate da tačnost pipette bude od ±1,0% do ±0,6%?
Odgovor: Prihvatamo

Pitanje:Partija broj 17:
- Da li prihvatate staklenu elektrodu za konduktivitet opsega od 10µS/cm do 2000 µS/cm?
Odgovor: Ne
- Da li prihvatate grafitnu elektrodu za konduktivitet opsega od 1µS/cm do 200 µS/cm?
Odgovor: Da

Pitanje:U konkursnoj dokumentaciji, za partiju 4 ste naveli:
· Digital display of nominal and actual temperature
Da li je prihvatljivo ponuditi magnetnu mešalicu sa LED displejem na kome su prikazani svi neophodni podaci kao što je brzina mešanja i temperatura?
Odgovor: Da

	· Motor rating input / output - 5/3W
	

	· Temperature control accuracy - ±10 K

Da li je prtihvatljivo ponuditi uređaj koji zadovoljava sve tražene karakteristike koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji izuzev: 
Motor rating input / output - 5/3W
Temperature control accuracy - ±10 K?
Smatramo da traženi podaci nisu od presudnog značaja za normalan rad navdenog uređaja.
Odgovor: Da

	

	· Control accuracy with sensor probe immersed in medium (please order sensor separately) - ±2 K

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima Control accuracy ±2° C?
Odgovor: Da

	

	
Pitanje: U konkursnoj dokumentaciji za partiju 9 ste naveli:

· Brzina zagrevanja, ST-100°C za manje od 10 min

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima brzinu zagrevanja ST-100°C – 16 min?
Odgovor: Da

· Brzina hlađenja 100-ST za manje od 12 min

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima brzinu hlađenja 100-ST – 28 min?
Odgovor: Da


· Brzina hlađenja ST- -10°C za manje od 11 min

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji koji ima brzinu hlađenja ST- -10°C – 21 min?

Odgovor: Da

Pitanje:U konkursnoj dokumentaciji za partiju 10 ste naveli:

· Ispravljač: struja 10-300 A, voltaža 10-400 V snaga do 60 W
Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima voltažu 300V, struja 400mA i snaga 60W?
Odgovor: Da


	


Pitanje: U partiji 13 – Mini centrifuga tražene karakteristike su aluminijumski rotor sa pokopcem. Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu sa plastičnim rotorom koji ispunjava sve tražene standarde?
Odgovor: Ne



Pitanje: Partija 9 – Inkubator sa hlađenjem i grejanjem: Konkursnom dokumentacijom je tražen termoblok sa brzinom zagrevanja ST-100°C za manje od 10 min, brzinom hlađenja 100°C -ST za manje od 12 min i brzinom hlađenja ST- - 10°C za manje od 11 min, Grant ili odgovarajući. Grant Instruments trenutno u svojoj ponudi ima samo termoblok sa brzinom zagrevanja ST-100°C za 16 min, brzinom hlađenja 100°C - -10°C za 28 min i brzinom hlađenja ST- -10°C za 21 min. Da li je odgovarajuće ponuditi takav termoblok koji se u ostatku specifikacije poklapa sa traženim u konkursnoj dokumentaciji
Odgovor: Da


 Pitanje: U konkursnoj dokumentaciji, za partiju 16 ste naveli:

· mV range 0 - ±1999 mv

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima opseg od 1200 – 2000mV?
Odgovor: Ne

U Beogradu, 10.11.2016. godine
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